## Inleiding Sterilisatie (hidden)
INLEIDING STERILISATIE
Text to be inserted
Text to be inserted

## proces sterilisatie (hidden)
V3.0 | ALGEMENE TIJTEL | NIVEAU | Referentie | ter info: artikelnummer, §, pagina | ANTWOORD | OPMERKINGEN | extra factor gewicht |  | TOTAL | SCORE
|  |  | Voorbeelden |  |  | OPMERKINGEN |  |  | 563 | 282.6667
|  | 1 = WETGEVING (= 6 punten) | KB 19910304 | art12.§1 | Ja
|  | 2 = RICHTLIJNEN, NORMEN, AANBEVELINGEN (= 3 punten) | EN 13485 ISO 9001 |  | Neen
|  | 3 = GOOD PRACTICE (= 1 punt) |  |  | NVT |  |  | Code | Total | Score
I | Kwaliteitsopvolging van het sterilisatieproces | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 6 | 4
VRAAG
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Werden alle gebreken, disfuncties en zwakke punten van niveau 1 die bij de vorige audit werden vastgesteld adequaat opgevolgd? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X3 | 3X3Ja | 3 | 3 | 3Ja
2 | Werden alle gebreken, disfuncties en zwakke punten van niveau 2 die bij de vorige audit werden vastgesteld adequaat opgevolgd? | 3 | Good Practice |  | Neen |  | X2 | 3X2Neen | 2 | 0 | 3Neen
3 | Werden alle gebreken, disfuncties en zwakke punten van niveau 3 die bij de vorige audit werden vastgesteld adequaat opgevolgd? | 3 | Good Practice |  | NVT |  | X1 | 3X1NVT | 0 | 0 | 3NVT
4 | Werden de corrigerende en preventieve maatregelen met succes geïmplementeerd? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X1 | 3X1Ja | 1 | 1 | 3Ja
II | Algemeen | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 132 | 75
VRAAG
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
a | Beheer sterilisatie | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 8 | 8
1 | Is er een centraal beheer van de sterilisatieactiviteiten in het ziekenhuis? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
2 | Is de CSA een autonome medisch-technische afdeling onafhankelijk van het operatiekwartier? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X1 | 3X1Ja | 1 | 1 | 3Ja
3 | Gebeuren de decentrale sterilisatieactiviteiten, indien aanwezig in het ziekenhuis, onder toezicht van de CSA? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X1 | 3X1Ja | 1 | 1 | 3Ja
b | Praktische organisatie sterilisatie | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 63 | 36
1 | Is er een bij naam aangeduide ziekenhuisapotheker verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking op CSA (zichtbaar organigram)? | 1 | KB 4 maart 1991 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
2 | Heeft de leidinggevende van CSA een bachelor opleiding verpleegkunde en een specifieke opleiding in CSA-management? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
3 | Zijn de organisatorische en/of hiërarchische relaties tussen de apotheker die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking en de operationele verantwoordelijke gedefinieerd in het organigram van het ziekenhuis, zowel op het vlak van de functies als van de verantwoordelijkheden? | 2 | JCI |  | Neen |  | X1 | 2X1Neen | 3 | 0 | 2Neen
4 | Is er altijd een sterilisatiedeskundige (personeelslid met specifieke opleiding sterilisatie) aanwezig bij elke sterilisatie? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
5 | Staat het aantal personeelsleden in de CSA in verhouding tot het aantal en de aard van de activiteiten in het ziekenhuis? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
6 | Is er een werkplanning aanwezig in functie van de activiteit? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
7 | Is er een procedure voor de activiteiten buiten de openingsuren van de CSA? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
8 | Is er een SLA met de technische dienst (TD) van het ziekenhuis? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
9 | Heeft het personeel van de technische dienst (TD) een specifieke opleiding genoten om dringende interventies uit te voeren? | 1 | HGR 2022 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
10 | Zijn alle procedures goedgekeurd door het Comité voor Ziekenhuishygiëne (CZH)? | 1 | KB 17 juni 2007 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
11 | Is er een SLA met de dienst ICT? (traceersysteem, backup,...) | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
12 | Wordt er een permanente vorming voorzien bij implementatie van gewijzigde of nieuwe processen? (opleidingsplan) | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
c | Flow (architectuur, hygiëne, uitrusting,…) | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 61 | 31
1 | Zijn er drie afgescheiden zones op de CSA (reiniging en desinfectie, conditionering en vrijgave)? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
2 | Is de toegang tot de reinigings- en desinfectiezone voorzien van een sas? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
3 | Is de toegang tot de entiteit conditioneringszone voorzien van een sas? | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
4 | Is de toegang tot de entiteit vrijgavezone voorzien van een sas? | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
5 | Is de kans op kruisbesmetting uitgesloten tijdens de hele flow van de MH op CSA (maw is er een scheiding tussen de gecontamineerde en steriele MH) ? | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
6 | Is de toegang tot de sterilisatie beperkt tot bevoegde personen? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
7 | Is er een luchtbeheersing onder de vorm van: ISO8, drukverschillen, luchtverversingen, temperatuur, luchtvochtigheid,…)? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
8 | Wordt de luchtbeheersing gemonitord en gecontroleerd? | 1 | HGR 2022 |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
9 | Indien het linnen in de CSA wordt gesteriliseerd, gebeurt het inpakken hiervan dan in een aparte ruimte? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
10 | Is de capaciteit van de toestellen (WD, sterilisatoren, ultrasoontoestellen, lasapparaten,…) voldoende om de continuiteit van het proces te waarborgen? | 1 | HGR 2022 |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
11 | Is er een procedure rond hygiënevoorschriften voor personeel en externen? (handhygiëne, PBM, kleding en toegang tot lokalen) | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
12 | Worden de hygiënevoorschriften nageleefd? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X1 | 3X1Ja | 1 | 1 | 3Ja
13 | Zijn alle middelen en infrastructuur aanwezig om de hygiënevoorschriften na te leven? (handalcoholgel, zeep, papieren handdoeken, gesloten vuilbak, oogdouches,…) | 1 | HGR 2022 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
14 | Is er een SLA voor de schoonmaak van de lokalen van de CSA (onderhoudsregister)? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
15 | Is de zone voor eten en drinken gescheiden van de ruimten waar MH hulpmiddelen behandeld worden? | 1 | HGR 2022 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
16 | Worden er maatregelen genomen om de ergonomie van de medewerkers te verbeteren? (geluid, hoog-laag tafels, licht inval, vergrootglas,…) | 3 | Good practices |  | Ja |  | X1 | 3X1Ja | 1 | 1 | 3Ja
17 | Zijn de afwerkmaterialen en werkoppervlakten in CSA glad en afwasbaar? | 2 | Good practice, Eisenkader |  | Ja |  | X1 | 2X1Ja | 3 | 3 | 2Ja
18 | Is er een noodprocdure uitgewerkt voor het geval er zich problemen voordoen met water, elektriciteit, ICT,…? | 3 | Good practices |  | Ja |  | X1 | 3X1Ja | 1 | 1 | 3Ja
19 | Worden de procedures rond de afvalverwerking gerespecteerd? | 3 | Good practices |  | Ja |  | X1 | 3X1Ja | 1 | 1 | 3Ja
III | Beheer proces | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 142 | 73
VRAAG
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
a | Validatie | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 14 | 0
1 | Zijn alle toestellen gevalideerd volgens de geldende normen? (autoclaven EN 285, lage temperatuur sterilisator ISO 14937, WD ISO 15883, sealers ISO 16775,...)? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
2 | Zijn de validatierapporten beschikbaar? | 3 | Good Practice |  | Neen |  | X1 | 3X1Neen | 1 | 0 | 3Neen
3 | Wordt de validatie uitgevoerd door een externe partner? | 3 | Good Practice |  | Neen |  | X1 | 3X1Neen | 1 | 0 | 3Neen
4 | Is er een onderhoudsplan beschikbaar voor alle aanwezige toestellen? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
b | Kwaliteit | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 115 | 73
1 | Is de CSA gecertificeerd volgens ISO 13485? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
2 | Wordt er jaarlijks een directiebeoordeling uitgevoerd van het kwaliteitszorgproces? (auditverslagen, klanttevredenheid, incidenties,…) | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
3 | Is er een kwaliteitsmanagementsysteem (KWS) aanwezig? (documentbeheersing, klanttevredenheid, data-analyse, risico-analyse, klachten,…) | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
4 | Zijn er voldoende middelen beschikbaar om dit KWS te onderhouden? | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
5 | Wordt er een jaarverslag overgemaakt aan het CHZ met betrekking tot de sterilisatieactiviteiten? | 1 | HGR 2022 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
6 | Maakt de CSA gebruik van een incidentmeldingssysteem? | 1 | HGR 2022 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
7 | Is er een beleidsplan aanwezig waarbij key perfomance indicators (KPI's) periodiek geëvalueerd worden? | 3 | Good practices |  | Ja |  | X1 | 3X1Ja | 1 | 1 | 3Ja
8 | Worden de MH verwerkt volgens de IFU (instruction for use)? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
9 | Is er een structureel overleg tussen de CSA en zijn klanten? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
10 | Zijn er procedures beschikbaar voor elke fase van het sterilsatieproces? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
11 | afwachten: Wordt het wasproces gecontroleerd en gevalideerd door onafhankelijke meetapparatuur? (logboek) | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
12 | afwachten: Wordt het sterilisatieproces gecontroleerd en gevalideerd door onafhankelijk meetapparatuur? (logboek) | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
13 | Wordt er periodiek een tevredenheidsmeting uitgevoerd van de klanten ? (overleg, enquête, … ) | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
14 | Vinden er periodiek audits (intern of extern) plaats om kwaliteit te waarborgen? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
15 | Vinden er periodiek procescontroles plaats? | 1 |  |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
16 | Worden niet-conform verwerkte MH opgespoord volgens de afgesproken procedures en indien nodig verwijderd of herverwerkt? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
17 | Worden de gegevens van de procescontroles geanalyseerd om de processen te verbeteren? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
18 | Wordt er een risico-analyse van de processen uitgevoerd? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
19 | Worden deze risico-analyse gedocumenteerd en periodiek herhaald? | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
20 | Worden nieuwe processen, indien nodig, preventief onderworpen aan een risico-analyse en gedocumenteerd? | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
c | Traceersysteem | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 13 | 0
1 | Is het traceersysteem geïnformatiseerd? | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
2 | Is de volgende informatie met betrekking tot de productie beschikbaar in het traceersysteem: verwerkingvoorschriften, opslag, levering, status, procesparameters,… | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
3 | Kan er getraceerd worden tot op patiëntniveau? | 3 | Good Practice |  | Neen |  | X1 | 3X1Neen | 1 | 0 | 3Neen
IV | Reiniging en desinfectie | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 49 | 0
VRAAG
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Worden de instrumentensets op de volgende manier aangeleverd door de klant: volledig, gesorteerd; zonder afval, scherpe voorwerpen en single use MH? | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
2 | Wordt het transport uitgevoerd door middel van gesloten recipiënten? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
3 | Worden de MH bij voorkeur machinaal gereinigd en gedesinfecteerd indien de IFU (instructions for use) dit toelaat? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
4 | Worden de beladingsvoorschriften van de reiniging- en desinfectiemachine (WD) gerespecteerd? | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
5 | Is er een vrijgave protocol aanwezig? | 3 | Good practices |  | Neen |  | X1 | 3X1Neen | 1 | 0 | 3Neen
6 | Zijn de detergenten en desinfectantia conform de MDR wetgeving (2017/745) en ISO 14885? | 1 | MDR/ISO 14885 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
7 | Wordt voor de kritische MH de waarde A0 3000 gehaald tijdens de desinfectie? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
8 | Worden de thermogevoelige MH bij voorkeur chemisch gedesinfecteerd? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
9 | Zijn alle hulpmiddelen voor de reiniging (doekjes, borstels,…) voor éénmalig gebuik of worden ze minstens dagelijks gereinigd en gedesinfecteerd? | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
10 | Worden de waterpunten periodiek chemische en microbiologisch gecontroleerd? | 3 | Good practices |  | NVT |  | X1 | 3X1NVT | 0 | 0 | 3NVT
V | Conditionering | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 24 | 0
VRAAG
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Worden de volgende elementen ( reinheid, volledigheid, integriteit, functionaliteit, controle onderhoud) gecontroleerd bij het samenstellen van de sets? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
2 | Wordt elk nieuw of hersteld MH gereinigd en gedesinfecteerd alvorens in gebruik te nemen? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
3 | Is het contact tussen het MH en het fixatiemateriaal minimaal? | 1 | HGR 2022 |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
4 | Wordt er bij het samenstellen van een nieuwe set rekening gehouden met de aanbevelingen HGR 9256 (hoofdstuk 7 .3)? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
5 | Is het maximale gewicht van een set 8,5 kg (EN 285, VDMSH 2010)? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
6 | Wordt de verpakking mee gevalideerd bij de jaarlijkse validatie? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
7 | Zijn er contaminanten zoals inhoudslijsten, foto's, instrumententape, … aanwezig in de sets? | 1 | HGR 2022 |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
8 | Voldoet het verpakkingsmateriaal aan de norm EN 868-1 tot 8 en 11607-1 et -2? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | NVT |  | X1 | 1X1NVT | 0 | 0 | 1NVT
9 | Is een aseptische presentatie van de steriele MH mogelijk door het gebruik van het correcte verpakkingssysteem? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
10 | Is de keuze van het verpakkingsmateriaal aangepast aan het medische hulpmiddel, het gekozen sterilisatieproces ( ISO 11607), opslagomstandigheden en transport? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
11 | Is het verpakkingssysteem voorzien van een passage-indicator (conform EN 867-1 klasse A)? | 1 | HGR 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
12 | Bevat het etiket van de set de minimale gegevens vermeld in HGR 9256 ? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
VI | Sterilsatieprocessen | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 62 | 18.6667
VRAAG
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
a | Hoge temperatuur sterilisatie | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 44 | 0.66667
1 | Is het autoclaveren met verzadigde stoom bij 121°C en 134°C de voorkeurssterilisatiemethode? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
2 | Worden de beladingsvoorschriften voor de autoclaaf nageleefd (niet stapelen, zware MH onderaan,…)? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
3 | Zijn de minimale richtwaarden voor het sterilisatieplateau bij 121°C 15 min. en bij 134°C 3 min.? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
4 | Wordt er dagelijks een Bowie¦Dick uitgevoerd conform de norm? (EN 11140-4 (elektronische test) of EN 867-4, EN285, EN 17665 (554) (voor proefpakketten)) | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
5 | Worden de volgende controles uitgevoerd: cyclusparameters (temperatuur, druk en tijd), omslaan fysico-chemische indicatoren, droogte van de lading en de integriteit van de verpakking? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
6 | Is er een vrijgave protocol aanwezig? | 3 | Good Practice |  | Neen |  | X1 | 3X1Neen | 1 | 0 | 3Neen
7 | Wordt er wekelijks een vacuümlektest uitgevoerd? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
8 | Wordt er jaarlijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd? | 3 | Good Practice |  | NVT | Maximum één 'Ja' of één 'Nee'; de twee andere lijnen moeten 'NVT' zijn. | X0,33 | 3X0,33NVT | 0.33333 | 0 | 3NVT
9 | Wordt er halfjaarlijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X0,66 | 3X0,66Ja | 0.33333 | 0.66667 | 3Ja
10 | Wordt er driemaandelijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd? | 3 | Good Practice |  | NVT |  | X1 | 3X1NVT | 0.33333 | 0 | 3NVT
11 | Worden de stoomvaten om de 13 maanden onderworpen aan een inwendige controle? | 1 | KB 18 oktober 1991 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
b | lage temperatuur sterilisatie | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 18 | 18
1 | Is er een vrijgaveprotocol aanwezig (resultaat biologische indicatoren, fysico-chemische indicatoren, parametrische vrijgave)? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
2 | Worden de beladingsvoorschriften voor de lage temperatuur sterilisatie nageleefd? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
3 | Worden de volgende controles uitgevoerd: cyclusparameters, omslaan van de fysico-chemische indicatoren (biologisch indien geen parametrische vrijgave en integriteit van de verpakking)? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
VII | Bewaaromstandigheden | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 45 | 45
VRAAG
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
a | Transport | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 20 | 20
1 | Gebeurt het transport van de steriele MH door geautoriseerd personeel? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
2 | Wordt er een onderscheid gemaakt tussen de karren gebruikt voor vuil en proper transport of worden de karren gereinigd en gedesinfecteerd bij gemengd gebruik? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
3 | Is er een onderhousplan en reinigingsplan voor de transportkarren? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X1 | 3X1Ja | 1 | 1 | 3Ja
4 | Worden de karren gesloten of onder toezicht gehouden indien ze de gecontroleerde zone verlaten? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
5 | Dragen de transportkarren die gebruikt worden voor het transport van MH het opschrift "gebruikt medisch hulpmiddel"? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X1 | 3X1Ja | 1 | 1 | 3Ja
b | opslaglokaal | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 18 | 18
1 | Voldoen de lokalen voor de opslag van MH aan de voorwaarden gesteld in het KB 2020 (temperatuur, luchtvochtigheid, deeltjes, toegangscontrole,…)? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa: Hfdst 5 2.1 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
2 | Voldoen de lokalen voor de opslag van MH op de verpleegeenheden aan de voorwaarden gesteld in de HGR 9256 (temperatuur, luchtvochtigheid, gesloten kasten en bescherd tegen UV-licht)? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa: Hfdst 5 2.2 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
3 | Voldoet de opslag en distributie van MH aan de goede praktijken van distributie (vb. FIFO) en het behoud van de integriteit van de verpakking? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
c | Bewaaromstandigheden | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 7 | 7
1 | Is het verpakkingssysteem gevalideerd volgens de ISO 11607? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
2 | Wordt er een controle uitgevoerd op de vervaldata? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X1 | 3X1Ja | 1 | 1 | 3Ja
VIII | Leensets | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 18 | 18
VRAAG
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Bestaat er een contract tussen de zorginstelling en de leverancier van de leensets die voldoet aan de voorwaarden gesteld in het KB van 18.03.1999? | 1 | KB 19990818 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
2 | Respecteert de leverancier de minimale verplichtingen opgelijst in de HGR 9256? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa: Hfdst 6 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
3 | Respecteert de zorginstelling de minimale verplichtingen opgelijst in de HGR 9256? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa: Hfdst 7 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
IX | Medische hulpmiddelen éénmalig gebruik | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 31 | 7
VRAAG
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Worden er medische hulpmiddelen voor éénmalig gebruik herwerkt binnen de eigen zorginstelling? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X1 | 3X1Ja | 1 | 1 | 3Ja
2 | Is de herverwerking van de medische hulpmiddelen voor éénmalig gebruik gemeld bij het FAGG? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
3 | Is de herverwerking van medische hulpmiddelen voor éénmalig gebruik opgenomen in het kwaliteitssysteem volgens de geldende regelgeving? | 1 | Europese verordening 2017/745 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
4 | Wordt de herverwerking van medische hulpmiddelen voor éénmalig gebruik uitbesteed aan een externe verwerker die voldoet aan de geldende wetgeving? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
5 | Komen bij het gebruik van een externe verwerker enkel de materialen terug die oorspronkelijk van de zorginstelling kwamen? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
6 | Worden patiënten geïnformeerd over het gebruik van herwerkte medische hulpmiddelen voor éénmalig gebruik? | 1 | KB 30 sept 2020 - bijlage IIa |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
X | Uitbesteding | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 54 | 42
VRAAG
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Wordt de sterilisatie van MH door de ziekenhuisapotheker uitbesteed aan een collega ziekenhuisapotheker van een andere zorginstelling? | 1 | KB 16 juni 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
2 | Beschikt de ziekenhuisapotheker over een adequate en gevalideerde installatie/uitrusting om de sterilisatie te verrichten? | 1 | KB 16 juni 2022 |  | Neen |  | X1 | 1X1Neen | 6 | 0 | 1Neen
3 | Wordt de sterilisatie van MH door de ziekenhuisapotheker uitbesteed aan de titularis van een bereidingsvergunning? | 1 | KB 16 juni 2022 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
4 | Bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de uitbestedende ziekenhuisapotheker en de ziekenhuisapotheker/titularis van de bereidingsvergunning die de sterilisatie uitvoert? | 1 | KB 16 juni 2022 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
5 | Wordt er een protocol in tweevoud opgemaakt door de ziekenhuisapotheker/titularis van de bereidingsvergunning die de sterilisatie uitvoert volgens de aanbevelingen in HGR9256? | 1 | KB 16 juni 2022 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
6 | Wordt er een ondertekend protocol meegestuurd met de MH die gesteriliseerd werden door de ziekenhuisapotheker of de ziekenhuisapotheker/titularis van de bereidingsvergunning die de sterilisatie heeft uitgevoerd? | 1 | KB 16 juni 2022 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
7 | Wordt het protocol bewaard in een register/informatiedrager door de ziekenhuisapotheker die het MH heeft afgeleverd? | 1 | KB 19781019 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
8 | Wordt het protocol ondertekend door de ziekenhuisapotheker ter controle van de conformiteit van de gevraagde verrischting? | 1 | KB 19781019 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
9 | Wordt het protocol minstens 10 jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum van aflevering? | 1 | KB 19781019 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
Do not delete
0-60
60-90
90-100
[14 empty] | Ja | Nee | NVT
[13 empty] | Niveau 1 | 44 | 45 | 14
[13 empty] | Niveau 2 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | Niveau 3 | 14 | 6 | 4
[14 empty] | Ja | Nee | NVT
[13 empty] | Niveau 1 | 42.72% | 43.69% | 13.59%
[13 empty] | Niveau 2 | 50% | 50% | 0%
[13 empty] | Niveau 3 | 58.33% | 25% | 16.67%
[8 empty] | 1 | 103 | 1Neen | 45
[8 empty] | 2 | 2 | 2Neen | 1
[8 empty] | 3 | 24 | 3Neen | 6
[8 empty] | 1 | 103 | 1NVT | 14
[8 empty] | 2 | 2 | 2NVT | 0
[8 empty] | 3 | 24 | 3NVT | 4
[8 empty] | 1 | 103 | 1Ja | 44
[8 empty] | 2 | 2 | 2Ja | 1
[8 empty] | 3 | 24 | 3Ja | 14
[8 empty] | 1 | 103 | 1Total | 103
[8 empty] | 2 | 2 | 2Total | 2
[8 empty] | 3 | 24 | 3Total | 24
Wordt er jaarlijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd?
Wordt er halfjaarlijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd?
Wordt er driemaandelijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd?
# of answers
% of answers

## Rapport (hidden)
MAEIA Sterilization Rapport
Date : | 2022-12-12 |  |  |  | Adapt these cells
Ziekenhuis : | Ziekenhuis Abc |  |  |  | Adapt these cells
Hoofdapotheker : | Kirk Hamett |  |  |  | Adapt these cells
Auditeur naam : | James Hetfield |  |  |  | Adapt these cells
|  | Max | Score
Total score |  | 563 | 282.6667 |  |  |  | Make sure total is correct | Make sure total is correct
I | Kwaliteitsopvolging van het sterilisatieproces | 6 | 4 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
II | Algemeen | 132 | 75 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
a | Beheer sterilisatie | 8 | 8 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
b | Praktische organisatie sterilisatie | 63 | 36 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
c | Flow (architectuur, hygiëne, uitrusting,…) | 61 | 31 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
III | Beheer proces | 142 | 73 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
a | Validatie | 14 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
b | Kwaliteit | 115 | 73 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
c | Traceersysteem | 13 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
IV | Reiniging en desinfectie | 49 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
V | Conditionering | 24 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
VI | Sterilsatieprocessen | 62 | 18.6667 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
a | Hoge temperatuur sterilisatie | 44 | 0.66667 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
b | lage temperatuur sterilisatie | 18 | 18 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
VII | Bewaaromstandigheden | 45 | 45 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
a | Transport | 20 | 20 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
b | opslaglokaal | 18 | 18 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
c | Bewaaromstandigheden | 7 | 7 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
VIII | Leensets | 18 | 18 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
IX | Medische hulpmiddelen éénmalig gebruik | 31 | 7 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
X | Uitbesteding | 54 | 42 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
Handtekeningen
Hoofdapotheker | Kirk Hamett |  |  |  | Change name & signature
Auditeur naam : | James Hetfield |  |  |  | Change name & signature
MAEIA Sterilization Rapport
Sterke punten
1
2
3
4
5
6
Tekortkomingen niveau 1
1
2
3
4
5
6
Verbeterpunten niveau 2
1
2
3
4
5
6
Verbeterpunten niveau 3
1
2
3
4
5
6
Observaties
1
2
3
4
5
6
# of answers
Ja Nee NVT

## handleiding
Hoe gebruiken we de kwaliteitstool MAEIA?
In kolom A rij 2 wordt de versiedatum weergegeven. Alle vragen werden gevalideerd door de experten op deze datum
Kolom C geeft aan elke auditvraag een bepaald niveau.
De puntenscore is verschillend voor elk niveau. Niveau 1 krijgt altijd de hoogste score.
Niveau 1: wetgeving (een ja antwoord levert 6 punten op)
Niveau 2: richtlijnen, normen, aanbevelingen,... (een ja antwoord levert 3 punten op)
Niveau 3: Good Practice (een ja antwoord levert 1 punt op)
Kolom D vermeldt de referentie. Dit is de verwijzing naar de betrokken wetgeving, aanbeveling of Good Practice
Kolom E geeft eventueel een meer gedetailleerde informatie weer over de referentie. (bv artikelnummer in de wetgeving)
Kolom A vermeldt de indeling van de verschillende hoofdstukken (zie ook tabblad "inhoudstafel")
Kolom B vermeldt alle auditvragen waarop men verplicht moet antwoorden in kolom G
In kolom G moet de gebruiker op elke auditvraag een antwoord invullen aan de hand van een keuzelijst. Er zijn telkens 3 antwoorden mogelijk
Antwoord Ja: u voldoet aan de auditvraag of aan de stelling.
Antwoord Neen: u voldoet niet aan de auditvraag of stelling
Antwoord NVT (niet van toepassing): in uw ziekenhuis is deze activiteit niet van toepassing
Kolom H laat de auditor toe om tijdens de audit opmerkingen te noteren
Bovenaan bevindt zich de hoofdbarometer met daaronder 6 blokbarometers.
De hoofdbarometer geeft het eindresultaat weer van de audit.
Het geeft het aantal punten weer dat u kreeg door ja te antwoorden. Het antwoord NVT heeft in de hoofdbarometer geen impact op de totale score en wordt dus niet meegerekend.
Bij de volgende 3 barometers krijgt u een zicht op het "percentage" van uw antwoorden in de verschillende niveaus. In deze barometers worden de NVT antwoorden wel zichtbaar gemaakt.
Daaronder zijn 3 barometers waarin het "aantal" antwoorden wordt weergegeven in de verschillende niveaus. In deze barometers worden de NVT antwoorden ook zichtbaar gemaakt.
De blokbarometers laten u toe om op zoek te gaan naar tekortkomingen en verbeterpunten.
Het tabblad "auditvragen" is beveiligd. Enkel kolom G en kolom H zijn invulbaar door de gebruiker.
Sommige vragen worden samen gequoteerd en krijgen in verhouding extra punten.
Bijvoorbeeld de auditvragen rond de kwaliteitsopvolging. (lijn 10,11 en 12)
Deze 3 vragen zitten in niveau 3 maar leveren niet allemaal 1 punt op omdat een ja antwoord op de eerste twee vragen meer doorweegt dan een ja antwoord op de derde vraag.
De eerste vraag krijgt dus een extra factor x3 mee, de tweede vraag krijgt een extra factor x2 mee.
Sommige antwoorden horen samen en worden ook samen gequoteerd. In kolom H krijgt de gebruiker dan de melding dat men slechts éénmaal ja of neen mag antwoorden op deze serie van vragen en dat de andere vragen verplicht met NVT moeten beantwoord worden. Ook hier is er rekening gehouden met een multiplicator. (zie voorbeeld onderaan lijn 8,9 en 10) Een "ja"antwoord voor lijn 10 zal de meeste punten opleveren.
Het tabblad "rapport" geeft een automatisch overzicht van de punten en de barometers. De auditor kan de tekortkomingen en verbeterpunten invullen.
Dit rapport kan indien nodig door de gebruiker afgeprint worden.
Aan het begin van elk hoofdstuk is er in de kolom G een progressiemeter te zien. Het geeft u een idee hoeveel vragen u nog moet beantwoorden voor dit hoofdstuk.

## Process Endoscopie
VERSIE 20230201 | ENDOSCOPIE | NIVEAU | Referentie | ter info: artikelnummer, §, pagina | ANTWOORD | OPMERKINGEN | extra factor gewicht |  | TOTAL | SCORE
[6 empty] | OPMERKINGEN |  |  | 11 | 9
|  | 1 = WETGEVING (= 6 punten) |  |  | Ja
|  | 2 = RICHTLIJNEN, NORMEN, AANBEVELINGEN (= 3 punten) |  |  | Neen
|  | 3 = GOOD PRACTICE (= 1 punt) |  |  | NVT |  |  | Code | Total | Score
I | Kwaliteitsopvolging van het sterilisatieproces | Progress :: |  |  | 100% |  |  |  | 5 | 3
VRAAG
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
1 | Werden alle genomen acties op basis van de tekortkomingen van niveau 1 die bij de vorige audit werden vastgesteld adequaat opgevolgd en met met succes geïmplementeerd? | 3 | Good Practice |  | Ja |  | X3 | 3X3Ja | 3 | 3 | 3Ja
2 | Werden alle genomen acties op basis van de verbeterpunten van niveau 2 die bij de vorige audit werden vastgesteld adequaat opgevolgd en met met succes geïmplementeerd? | 3 | Good Practice |  | Neen |  | X2 | 3X2Neen | 2 | 0 | 3Neen
3 | Werden alle genomen acties op basis van de verbeterpunten van niveau 3 die bij de vorige audit werden vastgesteld adequaat opgevolgd en met met succes geïmplementeerd? | 3 | Good Practice |  | NVT |  | X1 | 3X1NVT | 0 | 0 | 3NVT
II | Reiniging en desinfectie van warmtegevoelige endoscopen met werkkanaal | Progress :: |  |  | 1.087% |  |  |  | 6 | 6
VRAAG
Controleer altijd de documentatie en de toepassing op de werkvloer.
A | Algemeen | Progress :: |  |  | 4% |  |  |  | 6 | 6
1 | Organisatie | [7 empty] | 6 | 6
a | Is er een coördinerende deskundige aangeduid die in staat voor de kwaliteitsbewaking van het ganse proces? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  | Ja |  | X1 | 1X1Ja | 6 | 6 | 1Ja
b | Is er een procedure die alle processtappen beschrijft? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Is er een procedure die de afspraken beschrijft buiten de reguliere werkuren? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Is er een noodplan aanwezig in geval van calamiteiten? | 3 | Good Practice |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
2 | Apparatuur & Infrastructuur | [7 empty] | 0 | 0
a | Is er voldoende ruimte om de handeling te kunnen uitvoeren zonder dat de scheiding proper en vuil in gedrang komt? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Is de afstand tussen de plaats van reiniging en desinfectie minstens 1 meter? | 2 | CDC 2007 |  |  |  | X1 | 2X1 |  |  | 2
c | Zijn er veiligheidsfiches voor de producten beschikbaar? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Gebeurt de opslag van de producten conform de richtlijnen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
e | Is het water dat gebruikt wordt minstens van drinkwaterkwaliteit? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
f | Voldoen de wasmachines aan de EN 15883? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
g | Voldoen de droogkasten aan de EN 16442? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
h | Is het droogproces van de droogsystemen gevalideerd op basis van de aanbevelingen opgenomen in de EN 16442? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
i | Is er een architectonische scheiding tussen de vuile en zuivere zone? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
j | Is er voldoende ventilatie aanwezig in de reinigings- en desinfectieruimte (minstens 6 luchtwisselingen per uur)? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
k | Bezit de wastafel afmetingen die afgestemd zijn op een endoscoop in gestrekte ligging? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
l | Is er een lektester aanwezig in de vuile zone? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
m | Bevindt er zich in de zones de infrastructuur om een goede handhygiëne toe te passen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
n | Zijn persoonlijke beschermingsmiddelen tegen spatten voorhanden (bv overschort, spatbril, lange manchetten, handschoenen...)? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
o | Zijn de nodige IT-middelen aanwezig in functie van het gekozen traceersysteem? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
p | Is er een kit aanwezig voor oogspoeling? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
q | Zijn de handleidingen voor de aanwezige toestellen beschikbaar? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
r | Is er een minimale uitrusting aanwezig: een voorwastafel en endoscopendesinfector en bewaarkast en/of droogsysteem? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
s | Het droogsysteem en/of de bewaarkast is ruimtelijk gescheiden van de vuile zone? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Personeel | [7 empty] | 0 | 0
a | Is er een scholingsplan voor de medewerker die de endoscopen behandelt? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Hebben alle medewerkers een gedocumenteerde opleiding gehad? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
B | Proces van reinigen, desinfecteren en drogen | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
1 | Gebruiksklaar maken van de gedesinfecteerde endoscoop | [7 empty] | 0 | 0
a | Worden alle handelingen aan de gedesinfecteerde scoop uitgevoerd met gedesinfecteerde handen of handschoenen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Wordt de 4 uur regel gerespecteerd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Transport | [7 empty] | 0 | 0
a | Wordt de gedesinfecteerde scoop getransporteerd in een zuiver éénmalig of herbruikbaar transportmiddel? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Is de transportbak afgesloten? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Is er een ruimtelijke scheiding tussen vuil en schoon transport? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Wordt er duidelijk aangegeven op het transportmiddel of het gaat om een vuile of gedesinfecteerde endoscoop? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
e | Bestaat er een procedure voor de reiniging en desinfectie indien er gebruik gemaakt wordt van een herbruikbaar transportmiddel? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Voorreiniging door de gebruiker | [7 empty] | 0 | 0
a | Wordt het biopsie- en aspiratiekanaal met minstens drinkbaar water gespoeld? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Wordt de endoscoop met een onsteriele vochtige gaas of niet pluizige doek voor éénmalig gebruik gereinigd aan de buitenzijde? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Wordt het steriele waterspoelflesje gevuld met steriel water? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Wordt het disposable, steriel waterspoelflesje dagelijks vervangen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
e | Wordt het reusable, steriel waterspoelflesje dagelijks vervangen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Reiniging vuile zone | [7 empty] | 0 | 0
a | Wordt de manuele lektest op de juiste manier uitgevoerd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Is er een procedure in geval van een lekke endoscoop? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Wordt de beschermkap indien van toepassing aangebracht op de endoscoop? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Wordt de oplossing met het reinigingsmiddel na elk proces vervangen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
e | Worden wegwerpbare kapjes en ventielen verwijderd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
f | Worden herbruikbare ventielen gereinigd volgens de voorschriften van de fabrikant? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
g | Zijn de reinigingsborstels voor éénmalig gebruik compatibel met de diameter van de werkkanalen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
h | Zijn de reinigingsborstels voor éénmalig gebruik? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
i | Worden de endoscopen gereinigd en geborsteld volgens de instructies van de fabrikant? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
j | Wordt de endoscoop volledig ondergedompeld in de reinigingsoplossing? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
k | Wordt er voor het aspiratie- en biopsiekanaal geborsteld vanaf het ventielhuis naar het distale uiteinde? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
l | Worden mantel en het bedieningshuis gereinigd met een pluisvrije doek tijdens de onderdompeling? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
m | Wordt er onder water geborsteld? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
n | Wordt de wastafel periodiek gereinigd en gedesinfecteerd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
o | Worden de instructions for use (IFU) van het reinigingsmiddel gerespecteerd (concentratie, temperatuur, inwerkingstijd,…)? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
5 | Machinale reiniging en desinfectie | [7 empty] | 0 | 0
a | Is er een beladingsvoorschrift voor de endoscopendesinfector aanwezig? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Gaan alle losse onderdelen in een mandje in de endoscopendesinfector? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | De aansluitingen in de endoscopendesinfector zijn geschikt voor de endoscopen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Wordt het desinfectieprogramma steeds volledig doorlopen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
e | Wordt de endoscoop na elke cyclus meteen uit de endoscopendesinfector verwijderd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
f | Wordt het juiste desinfectieprogramma gekozen in functie van de endoscoop? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
g | Wordt de endoscopendesinfector minstens aan het einde van de werkdag langs de buitenzijde (high touch oppervlakken) gereinigd en gedesinfecteerd? | 3 | GP |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
h | Wordt de periodieke zelfdesinfectiecyclus van het toestel uitgevoerd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
6 | Vrijgave | [7 empty] | 0 | 0
a | Werd het reinigings- en desinfectieproces zonder onderbreking doorlopen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Wordt er gecontroleerd of alle slangen, afsluitdoppen en kanaalscheiders nog aangesloten zijn op het einde van het reinigings- en desinfectieproces? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Wordt er gecontroleerd of er nog zichtbare verontreiniging aanwezig is op de endoscoop na het doorlopen van een volledige desinfectiecyclus?? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
7 | Droogproces en opslag | [7 empty] | 0 | 0
a | Zijn de aansluitingen in de droogkast geschikt voor de endoscopen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Wordt de droogkast periodiek gereinigd en gedesinfecteerd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Wordt de 4 uur regel gerespecteerd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Blijven ventielen en andere losse onderdelen ongemonteerd bij de endoscoop? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
e | Wordt de droogtijd van de fabrikant gerespecteerd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
f | Wordt de bewaartijd gerespecteerd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
C | Kwaliteitsbeheersysteem | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
1 | Validatie | [7 empty] | 0 | 0
a | Zijn alle toestellen gevalideerd volgens de geldende normen? (wasmachines EN 15883, droogkasten EN 16442,...)? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Zijn de validatierapporten beschikbaar? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Wordt de validatie uitgevoerd door een externe partner? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Is er een onderhoudsplan beschikbaar voor alle aanwezige toestellen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
e | Worden de filters van de toestellen vervangen volgens de voorschriften van de fabrikant? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Audit | [7 empty] | 0 | 0
a | Wordt er op regelmatige basis een onaangekondigde, interne audit uitgevoerd om het proces te evalueren? | 1 | KB 2020 bijlage 2b + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Werd er op basis van de audit een verbeterlijst opgemaakt? | 1 | KB 2020 bijlage 2b + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Wordt deze verbeterlijst opgevolgd? | 1 | KB 2020 bijlage 2b + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Microbiologische controles | [7 empty] | 0 | 0
a | Zijn de voorwaarden met betrekking tot de staalnameprocedures en de interpre- tatie van de resultaten van microbiologische controles op voorhand vastgelegd in een document? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Werd het document goedgekeurd door het comité van ziekenhuishygiëne? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Is er een bemonsteringsplan voor de bacteriologische controles aanwezig (routinekweken, validatie van de apparatuur,…)? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Is er een register met de resultaten van de voorbije kweken beschikbaar? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
e | Zijn er instructies aanwezig die aangeven wat er moet gebeuren bij afwijkende resultaten? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
f | Vindt er 3-maandelijks een microbiologische controle plaats van het laatste spoelwater? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
g | Wordt er ook een microbiologische controle uitgevoerd van de endoscopendesinfector in de volgende gevallen: na herstelling of onderhoud, bij een verhuis of de installatie; of bij ingrijpende aanpassingen van de procedure? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
h | Wordt de endoscoop microbiologisch gecontroleerd bij aanwijzingen van endoscoop gerelateerde infecties? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
i | Wordt iedere hoog-risico endoscoop minstens éénmaal per jaar bemonsterd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
j | Worden infecties of kolonisaties gerelateerd aan endoscopie geregistreerd en besproken binnen een 'taskforce'? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Traceerbaarheid | [7 empty] | 0 | 0
a | Is er een traceersysteem aanwezig? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Is het traceersysteem geinformatiseerd? | 3 | GP |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
c | Is er een noodprocedure beschikbaar bij uitval van het geïnformatiseerd traceersysteem? | 3 | GP |  |  |  | X1 | 3X1 |  |  | 3
d | Is de volgende informatie met betrekking tot het proces beschikbaar in het traceersysteem: patiëntgegevens, identificatienummer endoscoop, datum en tijd procedure, identificatie van endoscopenwasmachine,…? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
e | Kan er getraceerd worden tot op patiëntniveau? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
III | Reiniging en desinfectie van warmtegevoelige endoscopen zonder werkkanaal | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
Is er een noodprocedure beschikbaar bij uitval van het geïnformatiseerd traceersysteem?
Is de volgende informatie met betrekking tot het proces beschikbaar in het traceersysteem: patiëntgegevens, identificatienummer endoscoop, datum en tijd procedure, identificatie van endoscopenwasmachine,…?
A | Algemeen | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
1 | Organisatie | [7 empty] | 0 | 0
a | Is er een coördinerende deskundige aangeduid die in staat voor de kwaliteitsbewaking van het ganse proces? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Is er een procedure die alle processtappen beschrijft? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Apparatuur & Infrastructuur | [7 empty] | 0 | 0
a | Is er voldoende ruimte om de handeling te kunnen uitvoeren zonder dat de scheiding proper en vuil? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Is de afstand tussen de plaats van reiniging en desinfectie minstens 1 meter? | 2 | CDC 2007 |  |  |  | X1 | 2X1 |  |  | 2
c | Zijn er veiligheidsfiches voor de producten beschikbaar? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Gebeurt de opslag van de producten conform de richtlijnen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Personeel | [7 empty] | 0 | 0
a | Is er een scholingsplan voor de medewerker die de endoscopen behandelt? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Hebben alle medewerkers een gedocumenteerde opleiding gehad? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
B | Proces van reinigen, desinfecteren en drogen | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
1 | Beschermende mantel | [7 empty] | 0 | 0
a | Worden rigide endovaginale sondes gebruikt in combinatie met een beschermende mantel? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Worden rigide endorectale sondes gebruikt in combinatie met een beschermende mantel? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Wordt er steeds een high level desinfectie uitgevoerd ongeacht of er al dan niet een beschermende mantel gebruikt wordt? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Is er bij het gebruik van een beschermende mantel een instructie aanwezig voor het aanbrengen en verwijderen ervan? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Reiniging | [7 empty] | 0 | 0
a | Wordt het MH na het onderzoek afgeveegd met een droog en schoon doekje (verwijderen gel, lichaamsvloeistoffen,…)? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Wordt er een manuele reiniging uitgevoerd met een daarvoor geschikte methode en reinigingsproduct (onderdompeling met reinigingsmiddel, gebruiksklaar doekje,…)? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Wordt er een lektest uitgvoerd indien de IFU van de fabrikant dit vraagt? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Worden de IFU van het reinigingsmiddel gerespecteerd (concentratie , inwerktijd,…)? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Desinfectie | [7 empty] | 0 | 0
a | Wordt de high level desinfectie bij voorkeur geautomatiseerd uitgevoerd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Indien niet geautomatiseerd, wordt de manuele desinfectie dan uitgevoerd met een daarvoor geschikte methode en desinfectieproduct (onderdompeling in een desinfectiemiddel, gebruiksklaar desinfectiedoekje,…)? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Wordt het volledige MH gedesinfecteerd, inclusief het handvat? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
d | Worden de IFU van het desinfectiemiddel gerespecteerd (concentratie, temperatuur, spoelen, drogen,…)? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
e | Ondergaat een patiënteigen MH voor meervoudig gebruik een reiniging en low level desinfectie na ieder gebruik? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
f | Worden de MH na de reiniging en desinfectie gedroogd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
g | Worden de correcte PBM's gedragen in functie van de gebruikte producten? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
h | Wordt tussen iedere patiënt de gebruiksapparatuur (touchscreen, toetsenbord, toren,…) low level gedesinfecteerd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Bewaring | [7 empty] | 0 | 0
a | Worden de MH na droging op een reine en droge manier bewaard of verpakt? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
C | Kwaliteitsbeheersysteem | Progress :: |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0
1 | Validatie | [7 empty] | 0 | 0
a | Is er een onderhoudsplan beschikbaar voor alle aanwezige toestellen? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
2 | Audit | [7 empty] | 0 | 0
a | Wordt er op regelmatige basis een onaangekondigde, interne audit uitgevoerd om het proces te evalueren? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Werd er op basis van de audit een verbeterlijst opgemaakt? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
c | Wordt deze verbeterlijst opgevolgd? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
3 | Microbiologische controles | [7 empty] | 0 | 0
a | Wordt het MH microbiologisch gecontroleerd bij aanwijzingen van MH gerelateerde infecties? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
b | Worden infecties of kolonisaties gerelateerd aan het MH geregistreerd en besproken binnen een 'taskforce'? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
4 | Traceerbaarheid | [7 empty] | 0 | 0
a | Worden bij onderdompeling de lotnummers van het desinfectans genoteerd in het kader van de traceerbaarheid? | 1 | KB 2020 bijlage IIb + HGR 9446 |  |  |  | X1 | 1X1 |  |  | 1
Do not delete
0-60
60-90
90-100
[14 empty] | Ja | Nee | NVT
[13 empty] | Niveau 1 | 1 | 0 | 0
[13 empty] | Niveau 2 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Niveau 3 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | Ja | Nee | NVT
[13 empty] | Niveau 1 | 100% | 0% | 0%
[13 empty] | Niveau 2 | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | Niveau 3 | 33.33% | 33.33% | 33.33%
[8 empty] | 1 | 118 | 1Neen | 0
[8 empty] | 2 | 2 | 2Neen | 0
[8 empty] | 3 | 7 | 3Neen | 1
[8 empty] | 1 | 118 | 1NVT | 0
[8 empty] | 2 | 2 | 2NVT | 0
[8 empty] | 3 | 7 | 3NVT | 1
[8 empty] | 1 | 118 | 1Ja | 1
[8 empty] | 2 | 2 | 2Ja | 0
[8 empty] | 3 | 7 | 3Ja | 1
[8 empty] | 1 | 118 | 1Total | 1
[8 empty] | 2 | 2 | 2Total | 0
[8 empty] | 3 | 7 | 3Total | 3
Wordt er jaarlijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd?
Wordt er halfjaarlijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd?
Wordt er driemaandelijks een controle van de stoomkwaliteit uitgevoerd?
# of answers
% of answers

## Rapport Enodscopie
MAEIA Endoscopie Rapport
Date : |  |  |  |  | Adapt these cells
Ziekenhuis : |  |  |  |  | Adapt these cells
Hoofdapotheker : |  |  |  |  | Adapt these cells
Auditeur naam : |  |  |  |  | Adapt these cells
|  | Max | Score
Total score |  | 11 | 9 |  |  |  | Make sure total is correct | Make sure total is correct
I | Kwaliteitsopvolging van het sterilisatieproces | 5 | 3 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
II | Reiniging en desinfectie van warmtegevoelige endoscopen met werkkanaal | 6 | 6 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
A | Algemeen | 6 | 6 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
1 | Organisatie | 6 | 6 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
2 | Apparatuur & Infrastructuur | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
3 | Personeel | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
B | Proces van reinigen, desinfecteren en drogen | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
1 | Gebruiksklaar maken van de gedesinfecteerde endoscoop | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
2 | Transport | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
3 | Voorreiniging door de gebruiker | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
4 | Reiniging vuile zone | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
5 | Machinale reiniging en desinfectie | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
6 | Vrijgave | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
7 | Droogproces en opslag | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
C | Kwaliteitsbeheersysteem | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
1 | Validatie | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
2 | Audit | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
3 | Microbiologische controles | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
4 | Traceerbaarheid | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
III | Reiniging en desinfectie van warmtegevoelige endoscopen zonder werkkanaal | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
A | Algemeen | 0 | 0 | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet | Copy Paste visible cells from questionnaire sheet
1 | Organisatie | 0 | 0
2 | Apparatuur & Infrastructuur | 0 | 0
3 | Personeel | 0 | 0
B | Proces van reinigen, desinfecteren en drogen | 0 | 0
1 | Beschermende mantel | 0 | 0
2 | Reiniging | 0 | 0
3 | Desinfectie | 0 | 0
4 | Bewaring | 0 | 0
C | Kwaliteitsbeheersysteem | 0 | 0
1 | Validatie | 0 | 0
2 | Audit | 0 | 0
3 | Microbiologische controles | 0 | 0
4 | Traceerbaarheid | 0 | 0
Handtekeningen
Hoofdapotheker |  |  |  |  | Change name & signature
Auditeur naam : |  |  |  |  | Change name & signature
MAEIA Sterilization Rapport
Sterke punten
1
2
3
4
5
6
Tekortkomingen niveau 1
1
2
3
4
5
6
Verbeterpunten niveau 2
1
2
3
4
5
6
Verbeterpunten niveau 3
1
2
3
4
5
6
Observaties
1
2
3
4
5
6
# of answers
Ja Nee NVT

## Mapping
| MAPPING TABLE |  |  |  |  | points
| Base points | Niveau | Extra gewicht factor | Antwoord | Code | Total | Score |  | Somme |  | Speedometer |  | Pointer
Ja Groep | 1 | 3 | X3 | Ja | 3X3Ja | 3 | 3 | Ja | 3 | Update formula to point to the correct Process worksheet | Start | 0 | Value | 82
Ja Groep | 1 | 3 | X2 | Ja | 3X2Ja | 2 | 2 | Neen | 2 | Update formula to point to the correct Process worksheet | Initial | 60 | Pointer | 1
Ja Groep | 1 | 3 | X1 | Ja | 3X1Ja | 1 | 1 | NVT | 2 | Update formula to point to the correct Process worksheet | Middle | 30 | end | 117
Ja Groep | 1 | 3 | X0,33 | Ja | 3X0,33Ja | 0.33333 | 0.33333 | Somme | 7 | Update formula to point to the correct Process worksheet | End | 10
Ja Groep | 1 | 3 | X0,66 | Ja | 3X0,66Ja | 0.66667 | 0.66667 | Total | 11 | Update formula to point to the correct Process worksheet | Max | 100
Ja Groep | 1 | 3 | X1 | Ja | 3X1Ja | 1 | 1 | Score | 9 | Update formula to point to the correct Process worksheet
Ja Groep | 3 | 2 | X3 | Ja | 2X3Ja | 9 | 9 | [6 empty] | Total Score : 82%
Ja Groep | 3 | 2 | X2 | Ja | 2X2Ja | 6 | 6
Ja Groep | 3 | 2 | X1 | Ja | 2X1Ja | 3 | 3 | ROUGE | 60
Ja Groep | 3 | 2 | X0,33 | Ja | 2X0,33Ja | 1 | 1 | ORANGE | 30
Ja Groep | 3 | 2 | X0,66 | Ja | 2X0,66Ja | 2 | 2 | VERT | 10
Ja Groep | 3 | 2 | X1 | Ja | 2X1Ja | 3 | 3 | Invisible | 100
Ja Groep | 6 | 1 | X3 | Ja | 1X3Ja | 18 | 18
Ja Groep | 6 | 1 | X2 | Ja | 1X2Ja | 12 | 12
Ja Groep | 6 | 1 | X1 | Ja | 1X1Ja | 6 | 6 | Aiguille | 0.28571
Ja Groep | 6 | 1 | X0,33 | Ja | 1X0,33Ja | 2 | 2 | Largeur | 1
Ja Groep | 6 | 1 | X0,66 | Ja | 1X0,66Ja | 4 | 4 | Invisible | 198.7143
Ja Groep | 6 | 1 | X1 | Ja | 1X1Ja | 6 | 6
Neen groep | 1 | 3 | X3 | Neen | 3X3Neen | 3 | 0 | RIEN
Neen groep | 1 | 3 | X2 | Neen | 3X2Neen | 2 | 0 | Aiguille | 0%
Neen groep | < | 3 | X1 | Neen | 3X1Neen | 1 | 0 | RIEN
Neen groep | 1 | 3 | X0,33 | Neen | 3X0,33Neen | 0.33333 | 0
Neen groep | 1 | 3 | X0,66 | Neen | 3X0,66Neen | 0.66667 | 0
Neen groep | 1 | 3 | X1 | Neen | 3X1Neen | 1 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X3 | Neen | 2X3Neen | 9 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X2 | Neen | 2X2Neen | 6 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X1 | Neen | 2X1Neen | 3 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X0,33 | Neen | 2X0,33Neen | 1 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X0,66 | Neen | 2X0,66Neen | 2 | 0
Neen groep | 3 | 2 | X1 | Neen | 2X1Neen | 3 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X3 | Neen | 1X3Neen | 18 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X2 | Neen | 1X2Neen | 12 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X1 | Neen | 1X1Neen | 6 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X0,33 | Neen | 1X0,33Neen | 2 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X0,66 | Neen | 1X0,66Neen | 4 | 0
Neen groep | 6 | 1 | X1 | Neen | 1X1Neen | 6 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X3 | NVT | 3X3NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X2 | NVT | 3X2NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X1 | NVT | 3X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X0,33 | NVT | 3X0,33NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X0,66 | NVT | 3X0,66NVT | 0 | 0
NVT groep | 1 | 3 | X1 | NVT | 3X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X3 | NVT | 2X3NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X2 | NVT | 2X2NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X1 | NVT | 2X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X0,33 | NVT | 2X0,33NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X0,66 | NVT | 2X0,66NVT | 0 | 0
NVT groep | 3 | 2 | X1 | NVT | 2X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X3 | NVT | 1X3NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X2 | NVT | 1X2NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X1 | NVT | 1X1NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X0,33 | NVT | 1X0,33NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X0,66 | NVT | 1X0,66NVT | 0 | 0
NVT groep | 6 | 1 | X1 | NVT | 1X1NVT | 0 | 0